附件一：
	序号
	名称
	规格/型号
	参数

	1
	实验边台
	L*750*850mm
	1.台面：采用13.0mm厚实芯理化板台面。
2.抗酸碱性能要求：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、48%氢氟酸、37%甲醛溶液、四氧化碳 等累计须要超过50项化学试剂检测，板材检验结果均无明显变化。
3.抗菌性能要求：检测结果及报告需符SGS国际通用标准，按照JIS Z 2801:2010测试方法进行检测；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌ATCC 33591，抗菌活性值4.1；金黄色葡萄球菌ATCC 6538P，抗菌活性值5.4；肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352，抗菌活性值6.1；肠沙门氏菌肠亚种ATCC 14028，抗菌活性值5.9；大肠杆菌ATCC 8739，抗菌活性值4.5；溶血性链球菌 32210，抗菌活性值5.2；单增李斯特菌54001，抗菌活性值3.4；海氏肠球菌 ATCC 10541，抗菌活性值5.5；抑制微生物生长测试：根据JIS 2911-2010抗真菌性能测试方法，对以下霉菌测试，结果评定为“0”，备注：材料不含微生物生长的营养源；
4.黑曲霉ATCC 6275、嗜松青霉ATCC 11797、宛氏拟青霉AS 3 4253、绿色木霉ATCC 9645、球毛壳ATCC 6205。
5.表面杀菌/抑菌剂残留 符合国家标准：甲胺磷、克佰威、乙酰甲氨磷、辛硫磷、氯氰菊脂、百菌清、腐霉利 均未检出；（检测依据GB2763-2014）。
6.三聚氰胺的特殊转移：用3%醋酸在60摄氏度浸泡6小时，检测结果小于2.0（mg/kg），检测结论为：合格；（检测方法：EN 13130-1:2004 & DD CEN/TS 13130-27:2005）。
7.光泽度要求（表面在几何角度60度下测试，经测光仪检测值小于或等于12.3度）。
8.环保性能要求，检测结果需符合以下技术指标。可溶性重金属（mg/m2）检验：镉、汞、六价铬、一溴联苯、二溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、一溴二苯醚、二溴二苯醚 等均未检出。
9.物理性能要求：密度大于1.45g/cm3 ，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐龟裂性能 均无明显变化，绝缘电阻率 1.4 x 1012 欧姆。 
10.物理性能检测值：拉伸断裂强度 94.5MPa ， 洛氏硬度（M） 114 ，色牢度 大于 4级。
11.甲醛释放量达到E1级标准，小于0.06毫克每立方米空气。
12.框架：采用40*60*1.2 mm冷扎方钢，表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树酯高压静电粉沫喷涂。
13.柜体：采用E1级18mm优质三聚氰氨板。
14.滑轨：采用静音导轨。
15.铰链：采用液压缓冲铰链。
16.拉手：采用铝合金暗拉手。
17.供应商需提供边台关于甲醛释放量测试：依据GB/T 21747-2008，GB 24820-2009 , 对送检样品甲醛释放测试，测试结果为0.040，符合≤0.124mg/m的标准。边台关于耐龟裂性测试不得低于1级，生物试验台面耐污染：24小时，不低于3级。边台关于金属喷漆涂层，硬度测试≥H；耐腐蚀24h乙酸盐雾试验，不低于7级；附着力测试不低于2级的检测报告。

	2
	不锈钢边台
	L*750*850mm
	1.不锈钢材质。

	3
	洗眼器
	BTT1A-1
	1.阀体为加厚铜质，表面涂层为高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。PP材质防尘盖，使用时自动被水冲开。开关手柄采用杠杆结构，启闭快捷方便。供水软管长1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。最大耐水压：0.6mpa。

	4
	水盆水龙头
	水盆550mm×450mm×310mm
	1.水盆：材质：PP。
2.型号：550mm×450mm×310mm。
3.实验室专用三联水龙头，具体参数：水盆为PP材质，台下托底式安装,有效防止台面残留水渗入柜内。存水弯及排水管使用 高密度PP沉淀式泻水头及实验室专用PP连接管，具耐腐蚀防酸碱防阻塞功能。壁厚可达7mm，平整不变形槽沿表面纹理处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致，颜色分为黑色。
4.水龙头:主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压10Pa,鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准。水龙头总整高度555MM，主管直径26MM，弯头直径22 MM，鹅颈管直径19mm,重量1700g。

	5
	传递窗
	600*600mm
	1.规格600*600mm短距离传递窗工作台面采用不锈钢板，平整光洁耐磨。 
2.两侧门设有机械互锁。
3.风嘴出风口风速高达20s以上。

4.采用有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。5.采用EVA密封材料，密闭性能高。

	6
	更衣柜
	900*1800*400mm
	1.规格900*1800*400mm铝木结构。

	7
	转角台
	L*1000*1000mm
	1.台面：采用13.0mm厚实芯理化板台面。
2.抗酸碱性能要求：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、48%氢氟酸、37%甲醛溶液、四氧化碳 等累计须要超过50项 化学试剂检测，板材检验结果均无明显变化。
3.抗菌性能要求：检测结果及报告需符SGS国际通用标准，按照JIS Z 2801:2010测试方法进行检测；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌ATCC 33591，抗菌活性值4.1；金黄色葡萄球菌ATCC 6538P，抗菌活性值5.4；肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352，抗菌活性值6.1；肠沙门氏菌肠亚种ATCC 14028，抗菌活性值5.9；大肠杆菌ATCC 8739，抗菌活性值4.5；溶血性链球菌 32210，抗菌活性值5.2；单增李斯特菌 54001，抗菌活性值3.4；海氏肠球菌 ATCC 10541，抗菌活性值5.5；抑制微生物生长测试：根据JIS 2911-2010抗真菌性能测试方法，对以下霉菌测试，结果评定为“0”，备注：材料不含微生物生长的营养源；
4.黑曲霉ATCC 6275、嗜松青霉ATCC 11797、宛氏拟青霉AS 3 4253、绿色木霉ATCC 9645、球毛壳ATCC 6205。
5.表面杀菌/抑菌剂残留 符合国家标准：甲胺磷、克佰威、乙酰甲氨磷、辛硫磷、氯氰菊脂、百菌清、腐霉利 均未检出；（检测依据GB2763-2014）。
6.三聚氰胺的特殊转移：用3%醋酸在60摄氏度浸泡6小时，检测结果小于2.0（mg/kg），检测结论为：合格；（检测方法：EN 13130-1:2004 & DD CEN/TS 13130-27:2005）。
7.光泽度要求（表面在几何角度60度下测试，经测光仪检测值小于或等于12.3度）。
8.环保性能要求，检测结果需符合以下技术指标。可溶性重金属（mg/m2）检验：镉、汞、六价铬、一溴联苯、二溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、一溴二苯醚、二溴二苯醚 等均未检出。
9.物理性能要求：密度大于1.45g/cm3 ，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐龟裂性能 均无明显变化，绝缘电阻率 1.4 x 1012 欧姆。
10.物理性能检测值：拉伸断裂强度 94.5MPa ， 洛氏硬度（M） 114 ，色牢度 大于 4级。
11.甲醛释放量达到E1级标准，小于0.06毫克每立方米空气。
12.框架：采用40*60*1.2 mm冷扎方钢，表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树酯高压静电粉沫喷涂。
13.柜体：采用E1级18mm优质三聚氰氨板。
14.滑轨：采用静音导轨。
15.铰链：采用液压缓冲铰链。
16.拉手：采用铝合金暗拉手。
17.供应商需提供边台关于甲醛释放量测试：依据GB/T 21747-2008，GB 24820-2009 , 对送检样品甲醛释放测试，测试结果为0.040，符合≤0.124mg/m的标准。边台关于耐龟裂性测试不得低于1级，生物试验台面耐污染：24小时，不低于3级。边台关于金属喷漆涂层，硬度测试≥H；耐腐蚀24h乙酸盐雾试验，不低于7级；附着力测试不低于2级的检测报告。

	8
	滴水架
	500*400mm
	1.pp材质。

	9
	台面插座
	5孔
	1.优质钢板折弯焊接成梯形盒，经酸洗磷化，静电喷涂环氧树脂。

	10
	净化荧光灯
	2*40W
	1.净化荧光灯2*40W。

	11
	紫外灭菌灯
	1*30W
	1.紫外线杀菌灯1*30W。

	12
	净化保温墙面板
	Φ50mm
	1.50厚硅岩棉板\烤漆白色。

	13
	净化保温吊顶板
	Φ50mm
	1.50厚机制玻镁中空板\烤漆白色。

	14
	保温钢板门
	1200*2000mm
	1.净化铝型烤漆门套.带视窗。
2.五金件安装(执手锁、铰链)。

	15
	保温钢板推拉门
	800*2000mm
	1.净化铝型烤漆门套。
2.五金件安装(执手锁、铰链)。

	16
	保温钢板门
	1400*2000mm
	1.净化铝型烤漆门套.带视窗。
2.五金件安装(执手锁、铰链)。

	17
	PVC净化地胶
	2.2mm
	1.浅蓝色+自流平 厚度≥2.2mm。

	18
	单相插座
	5孔
	1.10A5孔。

	19
	电气线管
	ＰＶＣ20mm
	1.ＰＶＣ20。

	20
	配电箱
	300*300mm
	1.（DZ47型断路器含及交流接触器）。

	21
	电气配线
	BV2.5mm2
	1.BV2.5mm2国标。

	22
	电气配线
	BV4mm2
	1.BV4mm2国标。

	23
	电气配线
	BV6mm2
	1.BV6mm2国标。

	24
	吊柜
	2200*400*600mm
	1.定制产品。                                                                                                                             2.采用15mm生态免漆板。                             

	25
	开关
	 86型
	1.两联单控。

	26
	通风净化系统主机
	Flait-1
	1.制冷量4.0kw，制热量5.3kw。

	27
	R410A冷媒专用铜管
	Φ9.52*0.8mm
	1.挤压成型、酸洗处理。

	28
	铜管保温管
	Φ12.7*19mm
	1.难燃型B1级、密度55kg/m³。

	29
	送风口
	660*150*1.0mm
	1.铝合金双层百叶。

	30
	回风口
	1140*280*1.0mm
	1.铝合金单层百叶带金属滤网。

	31
	防火铝箔软接
	Flaitdz-1
	1.防火铝箔连接件。

	32
	UPVC冷凝排水管
	Φ25mm
	1.排放室内机制冷时产生的冷凝水。

	33
	冷凝水管橡塑保温
	φ25(δ=10mm)
	1.防火B2级材料，消除保温材料火灾隐患。

	34
	冷凝水管吊架装置
	φ8mm
	1.固定冷凝器水管。

	35
	排水管管件
	Φ25mm
	1.连接件（三通、弯头等）。

	36
	控制线
	RVV2×0.75mm2
	1.双芯多股型号控制线。

	37
	电源线
	BV2.5mm2
	1.内外机电源连接线。

	38
	电源线
	BV6mm2
	1.BV6mm2国标。

	39
	PVC线管
	φ16mm
	1.内外机电源线及控制线套管。

	40
	PVC软管
	φ16mm
	1.内外机电源线及控制线套管。

	41
	PVC线盒
	型号: 86
	1.控制面板预埋底座/并联线路烫锡保护盒。

	42
	内机减震垫
	VE型
	1.减震/降噪。

	43
	主机减震垫
	VE型
	1.减震/降噪。

	44
	主机背架
	Aitiedz-1e
	1.固定件。

	45
	冷媒管吊架装置
	Aitiedz-1
	1.固定件。

	46
	冷媒
	R410a
	1.新型环保冷媒。

	47
	氮气
	Fuilait
	1.充氮焊接，系统管道保压。

	48
	压力表
	Y100BF
	1.系统管道保压。

	49
	难燃B1级橡塑保温棉
	B1
	1.防火B1级材料，消除保温材料火灾隐患。

	50
	管道保温用胶带
	3mEVA
	1.固定件。

	51
	增压排风过滤机组
	5000m3/h
	1.风量5000m3/h，带初、高效过滤。

	52
	通风管道
	Aitedz
	1.镀锌铁皮+橡塑保温。

	53
	高效送风口（四件套）
	Aitedz
	1.1000风量(带过滤器) GK-10。

	54
	初效过滤回风口（可调节）
	400*320mm
	1.规格：400*320mm
2.可调节

	55
	废水处理系统
	Flt500L/D
	一、应用范围
1.能处理的实验室综合废水来源包括但不限于如下来源：实验室药品、试剂、试液、残留试剂、仪器清洗及跑冒滴漏等过程中产生的综合废水； 
2.能处理的实验室综合废水成份包括但不限于如下分类：
2.1无机物类：重金属离子、酸碱PH值、卤素离子及其他非金属离子等；
2.1.1重金属离子类：汞、镉、总铬、六价铬、铅、锰、银 、镍、锌、铁、钴、锡、镁、锌、铜、铝、砷等金属阳离子以及处于络合状态的重金属离子团(Cr2O7)2-、(CuCN)-、(AuCN)- 、(Ptcl6)2-等；
2.1.2 非金属离子类：氟酸或氟化物、游离氰或氰化合物、络离子化合物、AsO32-、AsO43-、Hg+、Hg2+等；
2.1.3 酸碱PH值:硝酸、盐酸、磷酸、硫酸、双氧水、氯化钾、氯化钙等；
2.2 有机物类：有机溶剂、洗涤剂、表面活性剂、苯、甲苯、二甲苯、苯胺、苯酚、多氯联苯、苯并芘、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、烷烃、烯烃、氟化氢、石油类、油脂类物质、甲醇、苯胺类、多环芳烃、硝基化合物、亚硝胺、氯苯类、硝基苯类、醚类、混合烃类、炳酮、糖类、卤代烃、蛋白质、有机磷农药等；
2.3 生物类：病原体等；
2.4 病原体：细菌、病毒、衣原体、支原体、螺旋体、真菌、布鲁氏杆菌，炭疽杆菌等；
二、参数要求
1.实验室综合废水处理系统由废水收集池、酸碱自动调节系统、自动加药系统、复合式消毒处理系统、过滤吸附系统、光催化氧化处理系统等技术工艺组成，形成一个完整的实验室废水处理系统。
2.设备日处理废水量:≥500L/D，电源：220V，总占地面积≤4平米（设备房间1.2米*4米）；可根据用户施工现场量身定制生产，满足不同用户仅有的现场施工要求。
3.专利技术：采用多项先进的专利技术对综合废水进行多程处理净化，完全达到排放标准；提供原水预处理实用新型专利证书及深度处理纯化实用新型专利证书
4.自动化程度高：中央集中控制，操作简单，全自动运行，无须专人值守；
5.自动保护功能：漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、各处理单元液位保护功能、电气设备超负荷保护功能、电气线路过载保护功能；
6.自动清洗功能：系统定时对需要清洗的部件进行自动清洗，部件使用寿命更长，亦可手动点击需清洗部位，实现手自一体化；
7.运行成本低：系统功率小，耗能低；运行稳定，故障少，维护成本低；耗材使用寿命长，耗材成本低；按比例自动投药，药品耗量少；无须专人值守，免专人管理费用等；
8.环境友好：系统选用复式静音电机和防腐泵，噪音低；全程采用密闭式处理，无异味，无泄漏，不会产生废渣、废水、废气等二次对环境的污染；
9.智能集成化：通过“一站式”一体化设计，占地面积小，处理速度快、安装移动方便、真正做到工程设备化，外形美观，不需要挖多个处理池；

	56
	实验室集中供气系统
	Atjzgq-1
	1、气源部分：
1）气体种类：C2H2、H2、N2、AIR根据老师需求配置气源共4种；
2）一级减压阀进气端通过不锈钢高压金属软管与气瓶连接，出去端采用1/4"不锈钢卡套；
3）C2H2和H2气源出气端均配置管道用气体回火防止器，以规避意外产生的  回火现象从而实现自动熄灭，以保证气源及管路的安全；
2、管路部分：
整体管路采用BA级1/4"不锈钢管并通过双卡套连接，以保证管道的气密性同时具有自动换气和报警功能；
3、终端部分： 
1）通过配置二级减压阀以实现各终端用气点的减压、调压、稳压的作用；
2）二级减压阀出气端均配置低压不锈钢球阀，以便于个别用气点的维护，避免影响其它用气点正常使用；
4、管道全部采用1/4"316LBA级不锈钢管。 用气流程：气瓶--金属软管--一级减压阀--二减压器--终端球阀--变径接头--用气设备。
5、管道全部沿墙上明管铺设，总体要求美观，安全，线路横平竖直。


附件二：
	序号
	名称
	数量
	单位
	规格/型号
	参数
	备注

	1
	实验边台
	30
	米
	L*750*850mm
	1.台面：采用13.0mm厚实芯理化板台面。
2.抗酸碱性能要求：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、48%氢氟酸、37%甲醛溶液、四氧化碳 等累计须要超过50项化学试剂检测，板材检验结果均无明显变化。
3.抗菌性能要求：检测结果及报告需符SGS国际通用标准，按照JIS Z 2801:2010测试方法进行检测；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌ATCC 33591，抗菌活性值4.1；金黄色葡萄球菌ATCC 6538P，抗菌活性值5.4；肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352，抗菌活性值6.1；肠沙门氏菌肠亚种ATCC 14028，抗菌活性值5.9；大肠杆菌ATCC 8739，抗菌活性值4.5；溶血性链球菌 32210，抗菌活性值5.2；单增李斯特菌54001，抗菌活性值3.4；海氏肠球菌 ATCC 10541，抗菌活性值5.5；抑制微生物生长测试：根据JIS 2911-2010抗真菌性能测试方法，对以下霉菌测试，结果评定为“0”，备注：材料不含微生物生长的营养源；
4.黑曲霉ATCC 6275、嗜松青霉ATCC 11797、宛氏拟青霉AS 3 4253、绿色木霉ATCC 9645、球毛壳ATCC 6205。
5.表面杀菌/抑菌剂残留 符合国家标准：甲胺磷、克佰威、乙酰甲氨磷、辛硫磷、氯氰菊脂、百菌清、腐霉利 均未检出；（检测依据GB2763-2014）。
6.三聚氰胺的特殊转移：用3%醋酸在60摄氏度浸泡6小时，检测结果小于2.0（mg/kg），检测结论为：合格；（检测方法：EN 13130-1:2004 & DD CEN/TS 13130-27:2005）。
7.光泽度要求（表面在几何角度60度下测试，经测光仪检测值小于或等于12.3度）。
8.环保性能要求，检测结果需符合以下技术指标。可溶性重金属（mg/m2）检验：镉、汞、六价铬、一溴联苯、二溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、一溴二苯醚、二溴二苯醚 等均未检出。
9.物理性能要求：密度大于1.45g/cm3 ，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐龟裂性能 均无明显变化，绝缘电阻率 1.4 x 1012 欧姆。 
10.物理性能检测值：拉伸断裂强度 94.5MPa ， 洛氏硬度（M） 114 ，色牢度 大于 4级。
11.甲醛释放量达到E1级标准，小于0.06毫克每立方米空气。
12.框架：采用40*60*1.2 mm冷扎方钢，表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树酯高压静电粉沫喷涂。
13.柜体：采用E1级18mm优质三聚氰氨板。
14.滑轨：采用静音导轨。
15.铰链：采用液压缓冲铰链。
16.拉手：采用铝合金暗拉手。
17.供应商需提供边台关于甲醛释放量测试：依据GB/T 21747-2008，GB 24820-2009 , 对送检样品甲醛释放测试，测试结果为0.040，符合≤0.124mg/m的标准。边台关于耐龟裂性测试不得低于1级，生物试验台面耐污染：24小时，不低于3级。边台关于金属喷漆涂层，硬度测试≥H；耐腐蚀24h乙酸盐雾试验，不低于7级；附着力测试不低于2级的检测报告。
	

	2
	不锈钢边台
	9
	米
	L*750*850mm
	不锈钢材质。
	

	3
	洗眼器
	3
	个
	/
	1.阀体为加厚铜质，表面涂层为高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。PP材质防尘盖，使用时自动被水冲开。开关手柄采用杠杆结构，启闭快捷方便。供水软管长1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。最大耐水压：0.6mpa。
	

	4
	水盆水龙头
	3
	套
	/
	1.水盆：材质：PP。
2.型号：550mm×450mm×310mm。
3.实验室专用三联水龙头，具体参数：水盆为PP材质，台下托底式安装,有效防止台面残留水渗入柜内。存水弯及排水管使用 高密度PP沉淀式泻水头及实验室专用PP连接管，具耐腐蚀防酸碱防阻塞功能。壁厚可达7mm，平整不变形槽沿表面纹理处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致，颜色分为黑色。
4.水龙头:主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压10Pa,鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准。水龙头总整高度555MM，主管直径26MM，弯头直径22 MM，鹅颈管直径19mm,重量1700g。
	

	5
	传递窗
	7
	个
	600mm*600mm
	1.规格600*600mm短距离传递窗工作台面采用不锈钢板，平整光洁耐磨。 
2.两侧门设有机械互锁。
3.风嘴出风口风速高达20s以上。

4.采用有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。5.采用EVA密封材料，密闭性能高。
	

	6
	更衣柜
	4
	个
	900*1800*400mm
	规格900*1800*400mm铝木结构。
	

	7
	转角台
	8
	个
	L*1000*1000mm
	1.台面：采用13.0mm厚实芯理化板台面。
2.抗酸碱性能要求：符合国家化学建筑材料测试中心标准检测要求，按GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、48%氢氟酸、37%甲醛溶液、四氧化碳 等累计须要超过50项 化学试剂检测，板材检验结果均无明显变化。
3.抗菌性能要求：检测结果及报告需符SGS国际通用标准，按照JIS Z 2801:2010测试方法进行检测；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌ATCC 33591，抗菌活性值4.1；金黄色葡萄球菌ATCC 6538P，抗菌活性值5.4；肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352，抗菌活性值6.1；肠沙门氏菌肠亚种ATCC 14028，抗菌活性值5.9；大肠杆菌ATCC 8739，抗菌活性值4.5；溶血性链球菌 32210，抗菌活性值5.2；单增李斯特菌 54001，抗菌活性值3.4；海氏肠球菌 ATCC 10541，抗菌活性值5.5；抑制微生物生长测试：根据JIS 2911-2010抗真菌性能测试方法，对以下霉菌测试，结果评定为“0”，备注：材料不含微生物生长的营养源；
4.黑曲霉ATCC 6275、嗜松青霉ATCC 11797、宛氏拟青霉AS 3 4253、绿色木霉ATCC 9645、球毛壳ATCC 6205。
5.表面杀菌/抑菌剂残留 符合国家标准：甲胺磷、克佰威、乙酰甲氨磷、辛硫磷、氯氰菊脂、百菌清、腐霉利 均未检出；（检测依据GB2763-2014）。
6.三聚氰胺的特殊转移：用3%醋酸在60摄氏度浸泡6小时，检测结果小于2.0（mg/kg），检测结论为：合格；（检测方法：EN 13130-1:2004 & DD CEN/TS 13130-27:2005）。
7.光泽度要求（表面在几何角度60度下测试，经测光仪检测值小于或等于12.3度）。
8.环保性能要求，检测结果需符合以下技术指标。可溶性重金属（mg/m2）检验：镉、汞、六价铬、一溴联苯、二溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、一溴二苯醚、二溴二苯醚 等均未检出。
9.物理性能要求：密度大于1.45g/cm3 ，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐龟裂性能 均无明显变化，绝缘电阻率 1.4 x 1012 欧姆。
10.物理性能检测值：拉伸断裂强度 94.5MPa ， 洛氏硬度（M） 114 ，色牢度 大于 4级。
11.甲醛释放量达到E1级标准，小于0.06毫克每立方米空气。
12.框架：采用40*60*1.2 mm冷扎方钢，表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树酯高压静电粉沫喷涂。
13.柜体：采用E1级18mm优质三聚氰氨板。
14.滑轨：采用静音导轨。
15.铰链：采用液压缓冲铰链。
16.拉手：采用铝合金暗拉手。
17.供应商需提供边台关于甲醛释放量测试：依据GB/T 21747-2008，GB 24820-2009 , 对送检样品甲醛释放测试，测试结果为0.040，符合≤0.124mg/m的标准。边台关于耐龟裂性测试不得低于1级，生物试验台面耐污染：24小时，不低于3级。边台关于金属喷漆涂层，硬度测试≥H；耐腐蚀24h乙酸盐雾试验，不低于7级；附着力测试不低于2级的检测报告。
	

	8
	滴水架
	3
	个
	/
	pp材质。
	

	9
	台面插座
	100
	个
	/
	优质钢板折弯焊接成梯形盒，经酸洗磷化，静电喷涂环氧树脂。
	

	10
	净化荧光灯
	26
	个
	2*40W
	净化荧光灯2*40W。
	

	11
	紫外灭菌灯
	22
	个
	1*30W
	紫外线杀菌灯1*30W。
	

	12
	净化保温墙面板
	380
	平方
	Φ50
	50厚硅岩棉板\烤漆白色。
	

	13
	净化保温吊顶板
	150
	平方
	Φ50
	50厚机制玻镁中空板\烤漆白色。
	

	14
	保温钢板门
	13
	个
	1200mm*2000mm
	1.净化铝型烤漆门套.带视窗。
2.五金件安装(执手锁、铰链)。
	

	15
	保温钢板推拉门
	1
	个
	800mm*2000mm
	1.净化铝型烤漆门套。
2.五金件安装(执手锁、铰链)。
	

	16
	保温钢板门
	3
	个
	1400mm*2000mm
	1.净化铝型烤漆门套.带视窗。
2.五金件安装(执手锁、铰链)。
	

	17
	PVC净化地胶
	150
	个
	厚浅蓝色+自流平
	浅蓝色+自流平 厚度≥2.2mm。
	

	18
	单相插座
	15
	个
	5孔
	10A5孔。
	

	19
	电气线管
	300
	米
	ＰＶＣ20
	ＰＶＣ20。
	

	20
	配电箱
	4
	个
	300*300mm
	（DZ47型断路器含及交流接触器）。
	

	21
	电气配线
	400
	米
	BV2.5mm2
	BV2.5mm2国标。
	

	22
	电气配线
	800
	米
	BV4mm2
	BV4mm2国标。
	

	23
	电气配线
	400
	米
	BV6mm2
	BV6mm2国标。
	

	24
	吊柜
	32.2
	米
	2200*400*600mm
	1.定制产品。                                                                                                                             2.采用15mm生态免漆板。                             
	

	25
	开关
	26
	套
	两联单控
	两联单控。
	

	26
	通风净化系统主机
	4
	套
	/
	制冷量4.0kw，制热量5.3kw。
	

	27
	R410A冷媒专用铜管
	240
	米
	Φ9.52*0.8mm
	挤压成型、酸洗处理。
	

	28
	铜管保温管
	100
	米
	Φ12.7*19mm
	难燃型B1级、密度55kg/m³。
	

	29
	送风口
	18
	个
	660*150*1.0
	铝合金双层百叶。
	

	30
	回风口
	18
	个
	1140*280*1.0
	铝合金单层百叶带金属滤网。
	

	31
	防火铝箔软接
	90
	平米
	/
	连接件。
	

	32
	UPVC冷凝排水管
	140
	米
	Φ25
	排放室内机制冷时产生的冷凝水。
	

	33
	冷凝水管橡塑保温
	120
	米
	φ25(δ=10mm)
	防火B2级材料，消除保温材料火灾隐患。
	

	34
	冷凝水管吊架装置
	60
	套
	φ8
	固定冷凝器水管。
	

	35
	排水管管件
	240
	个
	Φ25
	连接件（三通、弯头等）。
	

	36
	控制线
	320
	米
	RVV2×0.75mm2
	双芯多股型号控制线。
	

	37
	电源线
	850
	米
	BV2.5mm2
	内外机电源连接线。
	

	38
	电源线
	280
	米
	BV6mm2
	BV6mm2国标。
	

	39
	PVC线管
	300
	米
	φ16
	内外机电源线及控制线套管。
	

	40
	PVC软管
	90
	米
	φ16
	内外机电源线及控制线套管。
	

	41
	PVC线盒
	30
	个
	/
	控制面板预埋底座/并联线路烫锡保护盒。
	

	42
	内机减震垫
	80
	套
	/
	减震/降噪。
	

	43
	主机减震垫
	18
	套
	/
	减震/降噪。
	

	44
	主机背架
	18
	套
	/
	固定件。
	

	45
	冷媒管吊架装置
	180 
	套
	/
	固定件。
	

	46
	冷媒
	24
	Kg
	R410a
	新型环保冷媒。
	

	47
	氮气
	3
	瓶
	/
	充氮焊接，系统管道保压。
	

	48
	压力表
	12
	套
	/
	系统管道保压。
	

	49
	难燃B1级橡塑保温棉
	80
	平米
	/
	防火B1级材料，消除保温材料火灾隐患。
	

	50
	管道保温用胶带
	30
	圈
	/
	固定件。
	

	51
	增压排风过滤机组
	3
	套
	/
	风量5000m3/h，带初、高效过滤。
	

	52
	通风管道
	120
	平方
	/
	镀锌铁皮+橡塑保温。
	

	53
	高效送风口（四件套）
	10
	个
	/
	1000风量(带过滤器) GK-10。
	

	54
	初效过滤回风口（可调节）
	10
	个
	/
	400*320。
	

	55
	废水处理系统
	1
	套
	/
	一、应用范围
1.能处理的实验室综合废水来源包括但不限于如下来源：实验室药品、试剂、试液、残留试剂、仪器清洗及跑冒滴漏等过程中产生的综合废水； 
2.能处理的实验室综合废水成份包括但不限于如下分类：
2.1无机物类：重金属离子、酸碱PH值、卤素离子及其他非金属离子等；
2.1.1重金属离子类：汞、镉、总铬、六价铬、铅、锰、银 、镍、锌、铁、钴、锡、镁、锌、铜、铝、砷等金属阳离子以及处于络合状态的重金属离子团(Cr2O7)2-、(CuCN)-、(AuCN)- 、(Ptcl6)2-等；
2.1.2 非金属离子类：氟酸或氟化物、游离氰或氰化合物、络离子化合物、AsO32-、AsO43-、Hg+、Hg2+等；
2.1.3 酸碱PH值:硝酸、盐酸、磷酸、硫酸、双氧水、氯化钾、氯化钙等；
2.2 有机物类：有机溶剂、洗涤剂、表面活性剂、苯、甲苯、二甲苯、苯胺、苯酚、多氯联苯、苯并芘、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、烷烃、烯烃、氟化氢、石油类、油脂类物质、甲醇、苯胺类、多环芳烃、硝基化合物、亚硝胺、氯苯类、硝基苯类、醚类、混合烃类、炳酮、糖类、卤代烃、蛋白质、有机磷农药等；
2.3 生物类：病原体等；
2.4 病原体：细菌、病毒、衣原体、支原体、螺旋体、真菌、布鲁氏杆菌，炭疽杆菌等；
二、参数要求
1.实验室综合废水处理系统由废水收集池、酸碱自动调节系统、自动加药系统、复合式消毒处理系统、过滤吸附系统、光催化氧化处理系统等技术工艺组成，形成一个完整的实验室废水处理系统。
2.设备日处理废水量:≥500L/D，电源：220V，总占地面积≤4平米（设备房间1.2米*4米）；可根据用户施工现场量身定制生产，满足不同用户仅有的现场施工要求。
3.专利技术：采用多项先进的专利技术对综合废水进行多程处理净化，完全达到排放标准；提供原水预处理实用新型专利证书及深度处理纯化实用新型专利证书
4.自动化程度高：中央集中控制，操作简单，全自动运行，无须专人值守；
5.自动保护功能：漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、各处理单元液位保护功能、电气设备超负荷保护功能、电气线路过载保护功能；
6.自动清洗功能：系统定时对需要清洗的部件进行自动清洗，部件使用寿命更长，亦可手动点击需清洗部位，实现手自一体化；
7.运行成本低：系统功率小，耗能低；运行稳定，故障少，维护成本低；耗材使用寿命长，耗材成本低；按比例自动投药，药品耗量少；无须专人值守，免专人管理费用等；
8.环境友好：系统选用复式静音电机和防腐泵，噪音低；全程采用密闭式处理，无异味，无泄漏，不会产生废渣、废水、废气等二次对环境的污染；
9.智能集成化：通过“一站式”一体化设计，占地面积小，处理速度快、安装移动方便、真正做到工程设备化，外形美观，不需要挖多个处理池；
	

	56
	实验室集中供气系统
	1
	套
	/
	1、气源部分：
1）气体种类：C2H2、H2、N2、AIR根据老师需求配置气源共4种；
2）一级减压阀进气端通过不锈钢高压金属软管与气瓶连接，出去端采用1/4"不锈钢卡套；
3）C2H2和H2气源出气端均配置管道用气体回火防止器，以规避意外产生的  回火现象从而实现自动熄灭，以保证气源及管路的安全；
2、管路部分：
整体管路采用BA级1/4"不锈钢管并通过双卡套连接，以保证管道的气密性同时具有自动换气和报警功能；
3、终端部分： 
1）通过配置二级减压阀以实现各终端用气点的减压、调压、稳压的作用；
2）二级减压阀出气端均配置低压不锈钢球阀，以便于个别用气点的维护，避免影响其它用气点正常使用；
4、管道全部采用1/4"316LBA级不锈钢管。 用气流程：气瓶--金属软管--一级减压阀--二减压器--终端球阀--变径接头--用气设备。
5、管道全部沿墙上明管铺设，总体要求美观，安全，线路横平竖直。
	


